SX-620型笔式pH计使用说明

一．技术参数：

- 测量范围：pH ：-1.00 ~ 15.00 pH；温度：0 ~ 60.0℃。

- 分辨率：pH： 0.01 pH；温度：0.1℃。

- 精确度：pH：±0.01 pH；温度：±1℃。

- 温度补偿范围：0 ~ 60℃（自动）

- 自动校准：1 ~ 3点校准（pH4.00/7.00/10.01）

- 电源：CR2032锂电池×2，可连续使用100小时以上。

- 尺寸和重量：148×29×14mm / 43g

- 防水等级：IP57

二．使用方法：

用纯水清洗电极并甩干，将电极插入pH4.00缓冲溶液中，搅动后静止放置，等显示值稳定后，按住按键约2秒钟，待显示屏出现“      ”符号后放开，显示闪烁的“4.00”pH，几秒钟后校准完成，仪器返回测量模式并出现“    ”图标。

用纯水清洗电极并甩干，按以上相同步骤在pH7.00和pH10.01缓冲溶液中校准，校准完成后仪器返回测量模式并显示“     ”和“     ”图标。

- 测试：用纯水清洗电极并擦干，将电极浸入测试溶液中，搅动后静止放置，待显示值稳定后读数。

- 使用后用纯水清洗电极并甩干，套上电极帽，电极帽内要留有少许电极浸泡液，干涸后请注意添加。

三．注意事项：

- 仪器可任意采用1点、2点和3点自动校准。如果测量精度≤0.1pH，可进行1点校准；如果测量值仅在酸性范围或碱性范围，可进行2点校准；如果选择3点校准，在整个量程范围内准确度会更高。首次使用的新电极应进行3点校准。

- 高精度测量（≤±0.03pH），应及时进行校准；一般精度测量（≤±0.1pH），校准后可持续使用一周或更长时间。

- 为保证仪器校准的可靠性，pH缓冲溶液要可靠，多次使用后要及时更换。

仪器长时间使用后，电极头会沾污，请注意清洗保养。方法是：用小号油画笔蘸肥皂水洗刷球泡及液接界部位至干净，再用纯水清洗后在浸泡液中浸泡24小时后使用。

- pH电极使用周期约一年左右，当仪器显示屛出现“      ”符号时，或者仪器精度和响应速度已不符合您的使用要求时，请更换新的电极。方法是：拔出电极上盖和仪器电路插件，再将其插入新的pH电极中即可，电极型号为SX625型pH复合电极。

仪器无按键操作10分钟后自动关闭。

- 当仪器显示屏出现“   ”图标时，请更换电池。

- 温度单位℃和℉切换：在关机时长按按键3秒钟以上再放开，即可改变温度单位。

以上操作和说明，请参考仪器背面的示意图

上海三信仪表厂

地址：上海市桂平路471号4幢3楼（漕河泾开发区内）  邮编：200233

电话：021-63362480            传真：021-64956880

网址：www.shsan-xin.com       E-mail:wxmab@shsan-xin.com