SX-650型笔式电导率/电阻率/TDS/盐度计

使用说明

一．技术参数：

- 测量范围：电导率： 0 ~ 50.0μS/cm       电阻率：0 ~ 20.0 MΩ·cm

50 ~ 500μS/cm       TDS：0 ~ 35.0 g/L

0.50 ~ 5.00 mS/cm     盐度：0 ~ 25.0 ppt

5.0 ~ 50.0 mS/cm      温度：0 ~ 50.0℃

- 精确度：电导率：±1.0% FS；温度：±0.5℃。

- 温度补偿范围：0 ~ 50℃（自动），补偿系数：2.0% /℃

- 自动校准：1点校准（1413μS/cm）

- 电源：CR2032锂电池×2，可连续使用100小时以上。

- 尺寸和重量：148×29×14mm / 38g

- 防水等级：IP57

二．使用方法：

- 按键操作：

（a）短按（按键<1.5秒）— 开关电源；

（b）长按（按键>2秒）— 校准；

（c）按住不放，依次显示      →     →     →     →     ；确定测量模式后放开即可，并且下次开机时即显示该模式。

- 仪器校准：

（a）用纯水清洗电极并甩干，插入1413μS/cm校准溶液中，搅动后静止放置，等显示稳定后，长按按键约2秒放开，显示屏出现“     ”符号，然后显示闪烁的“1413”μS/cm，几秒钟后校准完成，仪器返回测量模式并出现“    ”图标；

（b）仪器只有在     模式下才能校准，在     、    和      模式下不能校准，必须切换到      模式，校准完成后再切换回来。

- 溶液测试：

（a）用纯水清洗电极并甩干，插入测试溶液中，搅动后静止放置，等显示稳定后读数即可；

（b）按住按键不放，可选择与电导率值对应的电阻率值、TDS值或盐度值，确定后放开按键即可。

三．注意事项：

- 仪器出厂时已经校准，一般情况下用户可直接使用。正常使用情况下推荐每月校准一次，新购的电极以及长时间未使用的电极应进行校准。

- 仪器采用先进的自动变频和自动调压技术，使常数K=1的电导电极的测量范围扩展5~10倍，只需一点校准，就可以满足测量精度要求，是本仪器独有的一点校准功能。

- 电导率校准溶液没有缓冲性，要特别注意避免沾污，多次使用后要及时更换。

- 电极感应棒表面镀有一层铂黑，用以降低电极极化，揩试电极时切勿碰到，以免损坏铂黑镀层。

- 仪器可更换电极，方法是：拔出电极上盖和仪器电路插件，再将其插入新的电导电极中即可，电极型号为SX655型电导电极。

仪器无按键操作10分钟后自动关闭。

- 当仪器显示屏出现“   ”图标时，请更换电池。

- 温度单位℃和℉切换：在关机时长按按键3秒钟以上再放开，即可改变温度单位。

以上操作和说明，请参考仪器背面的示意图

上海三信仪表厂

地址：上海市桂平路471号4幢3楼（漕河泾开发区内）  邮编：200233

电话：021-63362480            传真：021-64956880

网址：www.shsan-xin.com       E-mail:wxmab@shsan-xin.com